## 需求迭代
优先级 | 类别(功能性/性能/易用性/维护性) | 需求 | 完成度 | 备注(兼容性) | 开发可行性 | 测试用例 | 成本(人/天) | 签名确认 | 时间日期 | 责任人
过了但是感觉走不下去 |  | 确切需要团队讨论 | 未提出 | 技术框架 | 半成品/完成
4 | 易用性 | 概念统一(超滤和脱水 循管和预冲) 连接病人(引血) | 98% | 直观理解
0 | 维护性 | 翻译标准（软件完成后会发送一份给测试进行校正比对） | 0% | 开发流程
2 | 维护性 | 单超与脱水的关系说明 | 0% | 未提出
4 | 维护性 | 使用的必要说明:病人治疗信息越新序号越大 | 70% | 设计讨论
0 | 易用性 | 最深三层操作目录,页面切换间隔不大于1s | 50% | 已完成,未检查
4 | 易用性 | 按键操作提示音 | 0% | 未确定
1 | 易用性 | (副)首页显示常用参数,按键进去可设值 | 65% | UI设计符合人体工程学
| 附页UI | (可以跟参数页面混合):1个列表[左边列表的值可设定 治疗相关参数 屏幕冻结] ;放置液位调节按钮(上下),去掉两个表(电导和超滤) 可放特殊按钮、值;
| 通用UI | (除工程技术/调试界面外)治疗中打开任何界面都能显示静/动脉压->可放至UF块
| 通用UI | 主界面的出水口电导栏上点击切换到B液电导,再次点击或30秒后切换出水口电导
| 通用UI | B液电导要加上下限(下面发上来) 范围+-5%;主界面的跨膜压栏上点击切换到水路压,再次点击或30秒后切换回跨膜压
通用UI
2 | 功能 | 主屏幕（首页）?可以通过软键输入病人姓名和ID、日期和时间 [病人信息界面 参考2028] | 50%
1 | 易用性 | 跳出框（提示，报警等），不能挡住动静脉压显示。 | 50% | 部分可能要完善
4 | 性能 | 通讯协议:can | 59% | 待掌握
5 | 维护 | 准备阶段的详细实现步骤和节点桩 | 0% | 代码中体现
1 | 功能 | 最大准备时间标准10分钟，在线13分钟（从程序选择到“准备连接”）？ 性能 参考金宝 | 0% | 未启动
1 | 功能/工程参数模块 | 机器参数页面(SW版本和工作时间-像2028一样显示机器运行时间 数据存储，亮度，语言，消毒和过滤器数据[可能需要个子页]) | 50%
| 功能/工程参数模块 | 使用时间护士可见(不要放在工程界面),使用参数 工程参数在任何状态下均可进入
| 功能/工程参数模块 | 与治疗相关的参数设置后下次使用,系统时间等马上生效,所以设置参数可见,设置需要权限密码
| 功能/工程参数模块 | 系统信息界面显示实时时钟 超滤率（超滤速度?工程）
1 |  | 主屏幕“准备”???（准备按钮按下后）应显示：病人的姓名，日期和时间，文本“准备”和自检状态，PV和PA显示（图形和数字），血压，MAP和PR，血泵和肝素速率。 | 80% | 待进一步的确认和优化
硬件误差忍受范围(血泵等部件 冲洗管路洁净评估)
1 | 功能 | 显示准备的剩余时间 | 0% | 不够清晰
1 | 功能 | 不检查消毒剂残留物（可能需要低电导率消毒剂除外）。不（以任何方式）检查柠檬酸:只要机器消毒未完全清洁就会有提示 | 20% | 主要是还没熟悉这块
0 |  | 冻结屏幕功能，停用几秒钟(显示倒计时)触摸。(按键触发) | 50% | 设计方案中
1 |  | 主屏幕可以启动“启动预冲”功能（与血泵段的自动插入相结合） | 0% | 不够清晰
2 |  | [帮助页面]帮助、待机、程序选择、连接病人、肝素 bolus | 0% | 没有归到同一页面
| 功能 | 选择 HD 治疗模式后也可以用在线预冲 | 0% | 各治疗模式对应状态(哪些可用不可用)
0 | 维护 | 开机有跳过自检按钮 | 100% | 不显示的原因待查明
1 |  | 开机提示(接入浓缩液[只提示音 30sding dong一声] 装管[需要操作消除] 连接透析器[自检结束OK后]) | 0% | 加提示会使程序更卡
2 | 自检 | 工程界面(使用计时 有跳过不同自检项目(多个)的选项(自由),工程人员设置自由跳转) | 0% | 自检包含项目:
1 | 消毒/过滤器 | 过滤器已过期提示“请更换”。（注，可继续治疗） [过期前10小时（或剩余3次治疗）]提示“过滤器将要过期,请及时更换!” | 0% | 出厂模式需要讨论
0 |  | 水路状态图显示自检的每一个状态并能对部件进行操作 | 80% | 待掌握
|  | 在主界面中，在右上角等位置显示大状态（如正在自检，自检通过） | 80% | 未掌握,右侧UI区域可能变化
1 |  | 实现装管后再开机，血泵自检尽量控制在四分之一圈,只需检出有无转动、方向是否正确？ | 0% | 不清晰
5 |  | 后期多版本UI | 0% | 架构设计中
1 | 自检 | [自检记录页面]自检结果数据保存 | 20% | 旧版本需要优化
2 | 自检 | 自检每个项目都有自己的超时时间并在工程界面中都可设定 | 0% | 架构设计中
1 | 自检 | ???自检每个项目失败时、自动重检次所在 自检 Block,再 失败，提示"自检失败，请联系服务人员" | 0% | 需要和底层讨论实现
1 | 自检 | 自检失败提示内容包含:代码,概括信息,按过哪些特定按钮,具体信息 | 10% | 报警里有
1 | 自检 | 自检失败后，按 Reset 键，重复出错？ | 0% | 不清晰
1 | 自检 | 自检失败后可以重新开始整个自检而不需重启 | 0%
1 | 自检 | 浓缩液检测（含电导，温度），放最后 Block(???)。使用 800ML 流量，结束后降为设定值 | 0%
1 | 自检 | 当机器检测不到供回液头时，提示“透析器是否正确连接”，点击确认按钮后，液体才能走非旁路(状态有什么变化吗?)。没按确认按键前及确认连接后的1分钟内, prime 按钮不­能用;机器检测到透折器连接1分钟后，闪动 prime (预冲吗?)按键 | 10% | 流程细节需要完善
|  | prime 取消（哪个页面哪个按钮可以取消?）前一分钟冲透析器外膜？？？ | 0%
0 |  | 只有两种预冲：非在线和在线(去掉原来的手动 自动又是怎么回事),每种都有干或湿透析器两种方式，湿透析器用于复用场合（什么是复用场合?包括软件的特殊操作吗） | 0% | 架构设计中
4 |  | 预冲(循环)设定值表说明完善 | 2% | 参照已有完善一份参数使用说明
1 |  | 运行预冲模式（两种待确认)时，右边时间小窗实时显示预冲剩余时间 | 100% | 确认是否完成
|  | 干透析器设置预冲量及血泵速度，湿透折器增加动脉预冲量 | 0%
|  | 湿透析器模式下，当静脉侧总量达到时停血泵，提示"请连接动脉侧管路" | 0%
|  | 非 online（在线）预冲中的量(什么参数的量)达到时停止血泵，提示"准备循环 管路，请连接静脉头到盐水袋。"当点击确认按钮后进入循环阶段；online预冲结束后直接进入循环阶段(不需要提示了吗?) | 0%
|  | 进入循环阶段(等待病人?)后，预冲按钮变循环按钮，启动停止都属 循环模式(显示到哪个阶段)，如要重新预冲，需清除预冲累计量(去预冲设定界面清) | 0%
|  | 预冲设定界面有清除累计量按钮，清除后，按钮变为 预冲按钮(可重新预冲) | 0%
|  | 自检阶段(血泵自检 Ok 后-属于小阶段吗）和消毒阶段都可使用预冲功能(在线预冲要等自检完成才能用) | 0%
|  | 循环阶段每隔两分钟提示"如要连接病人，请先停止血泵"，如护士不取消一直维持 | 0%
|  | 非在线(预冲)和在线相同的参数（有哪些可能会相同）下采用各自的默认值，在参数设置界面可设定 | 0%
1 |  | 循环管路(预冲)停止时闪动连接病人按键 | 100%
|  | 当按下引血按钮时，跳出参数确认框（可以设定参数），护士确认后，跳出提示"请连接动脉接头到病人"。如果使用排液口，提示内容加"静脉头连接到排液口 | 0%
|  | 参数确认窗参数可以设定，内容见表几?(1.非在线(预冲)和在线的参数) | 0%
|  | 第一次启动引血时跳出提示窗口[设定引血量(Ac001(r))，血泵的转速，确认后消失]，同时启动引血 | 0% | 架构设计中 |  | 用不同的引血量测试引血功能
|  | 当引血量到，停止血泵，提示"引血量到，血泵停止，要继续，请重新启动血泵！ | 50% | 未掌握 |  | 用不同的血泵转速测试
|  | 检测到有血时，血泵停止，提示"请确认静脉接头已连接病人"，同时闪动 | 50% | 血泵停情况汇总(1.非 online（在线）预冲中的量(什么参数的量)达到时 ; 2.湿透析器模式下，当静脉侧总量达到时停血泵)
|  | 按下治疗矩形按钮框后弹出“是否确认启动治疗提示”框 | 100%
0 |  | 液位(透析液?)调节的使用说明和定义 | 0% | 概念不明
|  | 超滤速度大于上限值提示"超滤速度已超上限值，请减少超滤目标或超滤速度或增加透析时间。"同时保留旧设定值（哪几个设定值？） | 0%
|  | 超滤目标值大于上限值提示"超滤目标值已超上限值，请减少超滤目标或超滤速度或增加透析时间"同时保留旧设定值 | 0%
|  | 单超参数修改关系:改变单超时间时，改变单超超滤速度（单超超滤目标值不变?）；改变单超超滤目标值时，改变单超超滤速度（单超时间不变?）；改变单超超滤速度时，改变单超超滤目标值（单超时间不变?） | 0%
|  | 单超的目标值等于超滤 目标值，当单超目标量大于未超滤量(这几个值都可设定 ),提示："单超目标量超出未超滤量，需要增加总超滤目标值吗？" 需要:调整总目标至单超目标量;不需要 | 0% | 超滤几种方式 为什么会超出
|  | ???单超超滤速度大于上限值（此止限值可设定,一般要大于超滤上限值，超滤曲线治疗中，也用此限值）时，跳出提示单超超滤速度已超上限值，请减少单超超滤目标或单超超滤速度或增加单超时间。同时保留旧设定值。 | 0%
|  | 设定单超时间(两种选项:1，属于治疗时间[最大可设定值为治疗剩余时间]; 2，时间独立[最大值可设为-最大治疗时间减本次治疗时间]） | 0%
2 |  | 一键切换白天/黑夜工作模式(声音和亮度,报警灯?),白天声音较大,灯光较亮(晚上声音低，亮度暗,在满足法律法规前提下),根据系统时间自动切换(早8晚6 可设) | 50% | 做了windows下的原型mask
1 |  | (电子病历系统)使用方式:输入ID后 可进行操作:记录治疗数据 读取治疗数据 | 80% | 建立病人档案时间(随时都可以) 写入治疗信息(治疗按键确认后)
| 易用性:按钮反馈 | 提示输入ID号后使用,,"选择"按钮是用来确认同个ID号不同记录的查询确认 | 50% | 含义不够清晰
5 |  | 无输入ID的情况下点击"数据表格"会显示当前方框内ID号的最新治疗数据 | 0%
5 |  | 界面数据刷新间隔与cookie生存期 | 0%
4 | 性能读写考虑 | 确认写入数据的成功性,内部存储不足时要及时报警，提示"是否清除无效记录[可能需要一个列表]" | 10% | 一般是治疗结束后才会去查询治疗数据 |  | 1.写入完整性、及时(准点去查询) 读取有显示,导出有数据
1 | 功能 | 报警表中的编号等详细代码设计参考nikkiso 181页 | 2%
1 | 维护 | 报警屏蔽功能(工程页面启、停用部件相应报警也不会出现) | 0% | 设计方案中
|  | HD 透析 Online HDF/HF 在线透析滤过/在线滤过 使用区别说明 | 0%
5 |  | 单超的单独测试流程 | 0% | 为了了解机器的自增需求
|  | 单针与双针的区别定义 | 0% | 待掌握
1 |  | 数据曲线接口 | 60% | 待掌握
1 |  | 在线补液 | 60% | 上位机做了一层虚拟层,待完善
2 |  | 结束治疗后的数据保存(治疗记录 操作记录 复位操作及状态设置等) | 20% | 未细化,待掌握
|  | 当选择 HD 模式时，也可以用在线回血。 | 0%
1 |  | 断开病人(回血)时的提示确认 | 0% | 未提出
2 |  | 排空与排水的区别说明 | 0% | 未提出
| 功能/消毒模块 | 消毒模式:中央清洁 冲洗 热冲洗 纯水热消毒 柠檬酸热消毒 快速柠檬酸 过氧乙酸（化学消毒） 次氯酸钠（化学消毒） 柠檬酸消毒棒 苏打清洁棒 | 100%
| 功能/消毒模块 | 超净滤器填充功能:按键放在消毒界面使用(更换滤器)[*机器填充功能:按键放在工程下使用(新装机)],不检测滤器复选框(默认不勾选),但只能进行HD治疗 | 50% | 已有,还可以优化(商业使用方面)
| 功能/消毒模块 | 扇形显示消毒计时-每段速率不一样
功能/消毒模块
功能/消毒模块
功能/消毒模块
功能/消毒模块
1
| 功能/消毒模块 | 是否使用排液口(消毒界面?)提示框 | 0%
| 功能/消毒模块 | 周消毒计划:一条消毒计划包含:自动消毒时间(星期几 启动时间) 消毒方式 激活/非激活; 非自动开机情况下检测到已开机，到点时提示"是否进入消毒,"没确认不进入 (如果自动消毒时间在治疗过程中则不提示也不生效);用户应该可以配置每周自动消毒程序。每天应包括两次程序 | 2% | 根据系统时间判定 | 自动开机业务类似
1 |  | BPM 血压自动监测 | 100% | 待掌握
1 |  | Kt/V 显示功能 | 80% | 参考1.4文档
1 |  | 护士呼叫提示 | 100% | 需要按两次,硬件问题
1 |  | 血氧/血温显示功能 | 0% | 暂时没提出
1 |  | 工程维护模式界面,包含参数权限设置 自检状态管理等 | 2% | 进行中
|  | 工程模式下可设置是否检测超净功能滤器（部件设置） | 0%
|  | 超净功能滤器自检失败后工程模式下可设置是否允许 HD,禁止online | 0%
0 |  | 权限级别:护士级别(用户) 技术人员 工厂[制造级别参照2028] 出厂(一次性) 数据当做所有,先从级别最高的先做(P4-EEPROM-协议 哪些需要改 相互关联的要在同级) 所有数据可见 高级才能修改低级密码(P0) 生效时间 提醒 | 2% | 架构设计中
0 |  | 调试模式界面:包含校正水路部分和校正血路部分 | 20% | 待掌握
水路模块可通过工程设置取消不运行(或者用设定的默认值跑),水路包括内容:
0 | 迭代方式 | 最小系统开发 | 0% | 读取参数进行比对反馈
0 |  | （底层系统需求）硬件平台(使用的核心板 底板和调试平台) 软件开发环境 | 50% | 可以参考2028 main6068的源码(理清上下层关系 参考问题少的算是成功的解决方案)
0 |  | 更新方式:U盘 SD卡 nfs网络 | 60% | 待优化(找出kernel init failed的原因),内核的烧写不好维护,尽量简化
0 |  | 内核的图片更改 | 0% | 需要找美术素材
0 |  | uboot需要开机响一声,缩短流程，适应不同板(新旧物料) | 0% | 需要出差去深圳学习
(0为紧急功能性 1大体框架、程序运行必须、法规要求不能少 2基础UI、说明书上的功能 3数据库操作/线程/框架等优化 4为优化性能/后期重构 5未定义)
3 |  | 主界面的出水口电导栏上点击切换到B液电导,再次点击或30秒后切换出水口电导 | 0%
1 |  | B液电导要加上下限(下面发上来) 范围+-5% | 0%
3 |  | ???主界面的跨膜压栏上点击切换到水路压,再次点击或30秒后切换回跨膜压 | 0%
4 |  | 动脉压对应按钮用红色 静脉压对应按钮用蓝色 | 0% | UI
1 |  | 改变卡标上下按钮值的时候会改变上下报警的坐标值(e.g. 卡标控件上下移动) 4个都是,但电导值不能大于目标值的+-5% 压力的步进值为5mmHg 电导步进0.1mS/cm | 0%
1 |  | 加一个按钮(已有肝素向下键可代替),作用是"预冲肝素连接管",排空管内空气 只在治疗前可用,按住打肝素(快速肝素的速度),松开就不打
1 |  | 填充透析器(?)按钮,点击填充30秒,透析液温度与置换液温度是同一个,曲线可修改值 | 2% | 放在透析液页面
1 |  | 浓缩液检测（含电导，温度），放最后 Block。使用 800ML 流量，结束后降为设定值
1
1 | 自检 | 自检时记录漏血值作为漏血0值(偏移值)
1 |  | 历史记录（趋势图）总需求4.3.2. 治疗Therapy
override按键:按住就忽略血路侧报警(含漏血检测),松开就恢复正常
考虑治疗前护士取样(透析液)的时候产生负压的问题,是否需要加单独按钮?
治疗时有按钮可重新找漏血0压(S1m1c17),长按3秒才能启动
(除工程技术/调试界面外)治疗中打开任何界面都能显示静/动脉压->可放至UF块
| 界面 | 第二主界面放置液位调节按钮(上下),去掉两个表(电导和超滤) 可放特殊按钮、值
第二主界面左边列表的值可设定 治疗相关参数 屏幕冻结
| 曲线 | 曲线部分:可参考原型文件夹里的图片 工厂设置界面:8条
UF曲线 Na曲线的间隔数1-10可设定(调整数量就是将多余的变为不可设定 各6个，至少能显示/设置6个曲线,建议6-10)
UF曲线 Na曲线 必须要有,温度曲线 透析液曲线 B液曲线 肝素泵曲线 为招标用(每个曲线只能存一组值)
温度曲线 透析液曲线 B液曲线 肝素泵曲线(自动分配间隔值1-10)，显示/设置1个曲线
所有曲线都是客户定制(不作工厂设置,只显示平均值[UF曲线包含序贯曲线])
设置B液时,Na不能用
间隔时间大于5分钟才生效(每列的值)
调节其中一列值的时候保留其余列值的比例(e.g. 升其中1个的50%,其余按变化前比例降)
治疗中改变曲线用剩余时间重新开始曲线
na曲线用na平衡方法,设定的总na为平均na值,B液同样
na曲线调节使用mmol方式而不是电导
使用曲线时在主界面有显示"曲线在使用"(e.g. Na曲线1 UF曲线2正在使用)
几个不同长度曲线同时使用时以UF优先取同样的段数
Na曲线的段数在UF段数设为8时是无效的(仅这两个有此限制)[e.g.UF设为6时Na也只能为6]
UF曲线只能设段的超滤速度的比值来调节曲线[y轴显示是速度的比值]
最大速度比值是以最大允许超滤量(工程下可设定)计算而来
1.柱子一般是8个或者12个。 ？？
2.治疗过的柱子要变灰，不能修改。其他的可以修改。
3.BLUE才是SEQ段常用颜色。HD是GREEN。？？
4.当修改相关参数停止曲线治疗时，要有提示信息。
5.启动曲线之前，要有信息提示，如果更改时间、超滤量和时间，曲线会取消。
6.更改超滤量跟时间，一样会取消，要有信息提示。
7.在使用NA曲线后，透析液设置页面中的NA设置项要变灰色，不给设置了。
8.下一版本的，NA设置值作为NA曲线平均值的依据。
9.曲线和治疗时间一致联动，治疗时间停止时，曲线停止。
10.名字这里不写序贯，直接写ISO。
|  | 治疗结束窗口，可能使以下功能：排空透析器和干粉桶，回到治疗，总概述(刚结束的治疗参数:时间 超滤率 等等 见参数确认表)，消毒(对应4个按键) |  | 页面状态
治疗结束概述页面显示血容量、Kt/V、肝素、UF、置换液、输液量、曲线、使用选项last treatment 治疗时间
可设定回血量值(默认350ml,工程可设),血泵(回血时)速度默认100(工程可设),回血时间不能设(显示在回血界面)
当治疗期间“回血”按钮被按，需二次确认(需要结束治疗进入回血吗?选项:取消/确定)
可能继续治疗（供液接头（蓝）不在设备/排空未启动前）
只有在没有检测血液时才能开始消毒(需要不同于治疗的阀值[此阀值只在结束治疗有效]) 需要实验确定此阀值
回血直到检测到空气/无血或回血量达到,弹出提示框(检测到空气/无血或回血量达(实际情况显示),需要继续回血吗?选项:取消,继续)
选择继续回血(无血或回血量到的情况)就再回200ml(工程可设,非首次回血量)
选择继续回血(检测到空气的情况)提示长按血泵按钮时才能回血,松开不能回血，"此时无空气检测,一切风险后果由使用者承担"
点击确定后弹出对话框(把供液透析液蓝色接头转到上面[本来在下面]);
|  | 血压超范围自动使用最小超滤(或停超滤) |  | 将来使用
自动卡标(VP静脉压 AP动脉压 TMP跨膜压 WP水路压 PSNP透析器入口压(单针压力PSN)
按复位键启动,change bloodPump/subPump/dialysate speed改变血泵/置换液泵速度时(包含启动停止) 透析液的速度?
|  | 治疗和非治疗的上下限参数值 |  | 见日机装的表
只在治疗下用,准备和结束治疗用固定压力限值(4个 准备下的引血和非引血 结束治疗下的回血和非回血)
启动卡标功能后默认使用最大值,一定时间(可设 默认30s)后用自动卡标(N5传上来的值)，卡标的上下范围可分开可设(见微信图) [默认值也是见日机装的表(可设)]
单针下的压力不一样(见日机装表 微信图 可设) 参数的类型(非单针 单针单泵 单针双泵）
TMP 0压功能(此值用于TMP的正常显示)[例:-30mmHg 下面传上的TMP:100mmHg,显示(校正后)为130mmHg]
启动治疗后特定的时间(可设 默认7分钟 )后启动
TMP 0压功能启动后超滤泵关闭,2分钟(工厂可设)后记录TMP的值(用作本次治疗的TMP 0压),0压范围(工程可设):+-70mmHg,超过即时报警(可选关闭TMP 0压功能),提示内容:TMP 0压校正超过范围,请选择操作(重复校准 关闭TMP 0压功能),如果关闭,TMP可能不准
TMP 0压值,7分钟前用(见微信图 HD / ISO UF /Online HDF / Online HF)
TMP 0压值报警值统一用+-70mmHg(默认 工程可设)
TMP 0压值功能运行时要有提示:TMP 0压校正正在进行,
改变治疗模式两分钟后自动重新校正TMP 0压
| 自检/自启 | 干粉桶预填冲功能要自动运行(首次(治疗前)检测到干粉桶(通过K9)装上就马上启动) 治疗中需要更换干粉桶按钮(按下后检测到有桶就。。。)
透析器和干粉桶排空功能在结束治疗状态下(按下排空键后)自动运行,通过K22判断无液后(延时一定时间,待实验测定)停止,在治疗或准备状态下有干粉桶排空按钮,用于启动自动排空
加旁路K9按钮,用于干粉桶已正确安装但K9检测不到,如尺寸小
|  | AB液(浓缩液)更换按键弹出对话框,作用是选择更换的浓缩液(按下后会弹出A和B两个按钮),按下A会停止A泵,再按就启动，B同理[更换AB桶功能] |  | 放在工作模式页面
1.置换泵停止重新启动后，置换速度要重新计算，不能超过设置速度的10%（默认，工程可设置）。
|  | 治疗过程中血泵停止，治疗时间可设为停止或不停止 |  | 业务解耦
3.默认只允许超滤率在报警发生后，自动更改默认10%范围内，这个值工程可设置。
|  | 补液(置换液)总量值:体现实际补液量(中途泵停也停) | 50%