## 治疗参数设定
类型 | 参数(每个词代表一个字段) | 默认值 | 最大值 | 最小值 | 步进值 | 单位 | 权限级别及时长限制(定时器控制) | 超滤 血泵 治疗时间三者关系
超滤Params_UF | 超滤目标 | 400 | 10000 | 0 | 100 | ml | 哪些是P4不能改P3能改的,大部分满足P1能改 | 必须处于同一级别(同改同不改)
| 超滤速度 | 100 | 6000 | 0 | 10 | ml/h | 后面加的,暂时还没做 | 1.改变治疗时间同时改变超滤速度,超滤目标不变；超滤目标值改变时， 改变超滤速度,治疗时间不变；超滤速度改变时，改变超滤目标值,治疗时间不变(分清哪个优先级最高?)
| 超滤时间 | 4 | 99 | 0 | 1 | h | 需要做的 | 2.当超滤速度大于上限值（此止限值可设定）时，跳出提示超滤速度已超上限值，请减少超滤目标或超滤速度或增加透析时间。同时保留旧设定值。
[7 empty] | 舍弃异议 | 3.当超滤目标值大于上限值（此止限值可设定）时，跳出提示超滤目标值已超上限值，请减少超滤目标或超滤速度或增加透析时间。同时保留旧设定值。
| 自动变化限制 | 10 | 200 | 0 | 1 | % | 不要
透析液Params_Dialyser | 透析液温度 | 36.5 | 40 | 33 | 0.5 |  |  | 如果有单超的话
| 透析液电导 | 14 | 18 | 11 | 0.5 | mS/cm | 只显示 | 1.单超时间可以设定，1，属于治疗时间;2，时间独立;如果属于，最大可设定值为治疗剩余时间：如果独立，最大可设定值为，最大可设治方时间减本次治疗时间。
| 透析液流速 | 500 | 800 | 300 | 100 | ml/min |  | 2.当单超超滤速度大于上限值（此止限值可设定,一般要大于超滤上限值，超滤曲线治疗中，也用此限值）时，跳出提示单超超滤速度已超上限值，请减少单超超滤目标或单超超滤速度或增加单超时间。同时保留旧设定值。
| 透析液在线流速 | 500 | 800 | 300 | 100 | ml/min | 不要 | 3.单超的目标值属于超滤 目标值，当单超目标的大于可设定量(未超滤量 ),提示超滤目标已超过出，需要增加总超滤目标值吗？如需要，自动调整总目标，不，维持原值。
血泵Params_BP | 血泵管径 | 8 | 8 | 6 | 1 | mm |  | 4.单超时间改变时，自动改变单超超滤速度；单超超滤目标值改变时， 自动改变单超超滤速度；单超超滤速度改变时，自动改变单超超滤目标值。
| 血泵自检默认速度 | 100 | 620 | 20 | 10 | ml/min | 有些医院默认(100 150)
| 血泵治疗速度（总）6 | 100 | 460 | 20 | 10 | ml/min
| 血泵治疗速度（总）8 | 100 | 620 | 30 | 10 | ml/min
| 血泵回血速度 | 100 | 120 | 50 | 10 | ml/min
| 血泵预冲速度 | 100 | 620 | 20 | 10 | ml/min | 预冲的一二三阶段血泵速度可设,可跳过阶段
| 血泵引血速度 | 100 | 120 | 50 | 10 | ml/min
治疗时间 | 小时 | 4 | 12:00 | 0 | 1 | h
| 分钟 | 0 | 59 | 0 | 1 | min
肝素 | 首剂量 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | ml
| 肝素速度 | 上次数 | 10 | 0.1 |  | ml/h
| 预先停止时间 | 30 | 99 | 1 | 5 | min
| 追加量 | 2 | 10 | 0 | 1 | ml
置换泵Params_SubP | 置换泵流速 | 100 | 620 | 30 | 10 | ml/min
| 置换泵目标 | 5000 | 10000 | 0 | 1 | ml
| 快速补液速度 | 50 | 300 | 20 | 10 | ml
| 自动变化限制 | 10 | 200 | 0 | 1 | %
预冲Params_PreFlush | 预冲血泵流速（前5分钟） | 100 | 620 | 20 | 10 | ml/min
| 透析液流速 | 500 | 800 | 300 | 100 | ml/min
| Prefush-time | 20 | 99 | 0 | 5 | min
| 预冲超滤率 | 600 | 4200 | 0 | 10 | min/h
| 预冲超滤量 | 100 | 620 | 20 | 10 | ml
| 预冲总量 | 1500 | 8000 | 10 | 100 | ml
| 连接患者时血泵速度 | 100 | 620 | 20 | 10 | ml/min
| 第一阶段血泵速度 | 100 | 620 | 20 | 10 | ml/min
| 第二阶段血泵速度 | 100 | 620 | 20 | 10 | ml/min
| 第三阶段血泵速度 | 100 | 620 | 20 | 10 | ml/min
| 跨膜压上限 | 300 | 600 | 100 | 10 | mmhg
人工设定类 | 血泵默认转速
接收传感器 | 血泵转速(下位机)
计算转化 | ktv需要保存到数据库

## 消毒参数设定
类型 | 参数 | 默认值 | 最大值 | 最小值 | 步进值 | 单位
Params_ColdFlush冷冲洗 | 时间 | 1 | 99 | 0 | 1 | min
| 速度 | 800 | 1000 | 300 | 100 | min/min
Params_HotFlush热冲洗 | 循环时间 | 1 | 99 | 0 | 1 | min
| 冲洗速度 | 500 | 1000 | 300 | 100 | ml/min
| 目标温度 | 0 | 999 | 0 | 5 | ℃
| 走时温度 | 0 | 999 | 0 | 5 | ℃
Params_Chymistry_Citric柠檬酸消毒 | 前冲洗时间 | 2 | 99 | 0 | 1 | min
| 循环时间 | 1 | 99 | 1 | 5 | min
| 滞留时间 | 1 | 99 | 0 | 5 | min | 所有滞留取消
| 后冲时间 | 1 | 99 | 0 | 5 | min | 步进值全为1
| 冲洗速度 | 500 | 1000 | 300 | 100 | ml/min |  | 消毒液吸取浓度
| 循环速度 | 500 | 1000 | 300 | 100 | ml/min |  | 目标稀释浓度
| 目标温度 | 0 | 99 | 0 | 1 | ℃ | 999以前扩大10倍
| 走时温度 | 0 | 99 | 0 | 1 | ℃ |  | 整机水容量 | 2.6L
| 电导上限 | 5 | 15 | 0 | 50 | ms/cm | 要按实际值输入
| 电导下限 | 0.8 | 15 | 0 | 50 | ms/cm | 以前扩大100倍
| 吸液量 | 96 | 1000 | 0 | 10 | ml | 只显示
过氧乙酸消毒 | 前冲洗时间 | 2 | 99 | 1 | 1 | min
| 循环时间 | 1 | 99 | 1 | 5 | min
| 滞留时间 | 1 | 99 | 0 | 5 | min
| 后冲时间 | 1 | 99 | 0 | 5 | min
| 冲洗速度 | 500 | 1000 | 300 | 100 | ml/min
| 循环速度 | 500 | 1000 | 300 | 100 | ml/min
| 目标温度 | 0 | 999 | 0 | 5 | ℃
| 走时温度 | 0 | 999 | 0 | 5 | ℃
| 电导上限 | 5 | 15 | 0 | 500 | ms/cm
| 电导下限 | 0.8 | 15 | 0 | 50 | ms/cm
| 吸液量 | 1 | 1000 | 0 | 10 | ml
sodiumHypochlorite次氯酸钠消毒 | 前冲洗时间 | 2 | 99 | 1 | 1 | min
| 循环时间 | 1 | 99 | 1 | 5 | min
| 滞留时间 | 1 | 99 | 0 | 5 | min
| 后冲时间 | 1 | 99 | 0 | 5 | min
| 冲洗速度 | 500 | 1000 | 300 | 100 | ml/min
| 循环速度 | 500 | 1000 | 300 | 100 | ml/min
| 目标温度 | 0 | 999 | 0 | 5 | ℃
| 走时温度 | 0 | 999 | 0 | 5 | ℃
| 电导上限 | 500 | 1500 | 0 | 50 | ms/cm
| 电导下限 | 80 | 1500 | 0 | 50 | ms/cm
| 吸液量 | 1 | 1000 | 0 | 10 | ml
热柠檬酸消毒 | 前冲洗时间 | 2 | 99 | 1 | 1 | min
| 循环时间 | 1 | 99 | 1 | 5 | min
| 滞留时间 | 1 | 99 | 0 | 5 | min
| 后冲时间 | 1 | 99 | 0 | 5 | min
| 冲洗速度 | 500 | 1000 | 300 | 100 | ml/min
| 循环速度 | 500 | 1000 | 300 | 100 | ml/min
| 目标温度 | 0 | 999 | 0 | 5 | ℃
| 走时温度 | 0 | 999 | 0 | 5 | ℃
| 电导上限 | 500 | 1500 | 0 | 50 | ms/cm
| 电导下限 | 80 | 1500 | 0 | 50 | ms/cm
| 吸液量 | 1 | 1000 | 0 | 10 | ml
热消毒 | 前冲洗时间 | 2 | 99 | 1 | 1 | min
| 循环时间 | 1 | 99 | 1 | 5 | min
| 滞留时间 | 1 | 99 | 0 | 5 | min
| 后冲时间 | 1 | 99 | 0 | 5 | min
| 冲洗速度 | 500 | 1000 | 300 | 100 | ml/min
| 循环速度 | 500 | 1000 | 300 | 100 | ml/min
| 目标温度 | 0 | 999 | 0 | 5 | ℃
| 走时温度 | 0 | 999 | 0 | 5 | ℃
中央消毒 | 前冲洗时间 | 2 | 99 | 1 | 1 | min
| 循环时间 | 1 | 99 | 1 | 5 | min
| 滞留时间 | 1 | 99 | 0 | 5 | min
| 后冲时间 | 1 | 99 | 0 | 5 | min
| 冲洗速度 | 500 | 1000 | 300 | 100 | ml/min
| 循环速度 | 500 | 1000 | 300 | 100 | ml/min
| 目标温度 | 0 | 999 | 0 | 5 | ℃
| 走时温度 | 0 | 999 | 0 | 5 | ℃
中央冲洗 | 时间 | 1 | 99 | 0 | 1 | min
| 速度 | 800 | 1000 | 300 | 100 | min/min
中央供液热冲洗 | 循环时间 | 1 | 99 | 0 | 1 | min
| 冲洗速度 | 500 | 1000 | 300 | 100 | ml/min
| 目标温度 | 0 | 999 | 0 | 5 | ℃
| 走时温度 | 0 | 999 | 0 | 5 | ℃
前冲洗电导 | B液电导 | 50 | 1000 | 0 | 10 | mS/cm
| 混合电导 | 50 | 800 | 0 | 0 | mS/cm
| 出水口电导 | 50 | 800 | 0 | 0 | mS/cm

## 自动卡标
自动卡标
类型 | 状态 | 参数 | 默认值 | 最大值 | 最小值 | 步进值 | 单位
自动卡标 | 准备状态 | 动脉压安全卡标上限 | 1000 |  |  |  | mmhg
|  | 动脉压安全卡标下限 | 300 |  |  |  | mmhg
|  | 静脉压安全卡标上限 | 1200 |  |  |  | mmhg
|  | 静脉压安全卡标下限 | 500 |  |  |  | mmhg
|  | 跨膜脉压安全卡标上限 | 1300 |  |  |  | mmhg
|  | 跨膜脉压安全卡标下限 | 400 |  |  |  | mmhg
| 治疗状态 | 动脉压卡标上限 | 900 |  |  |  | mmhg
|  | 动脉压卡标下限 | 400 |  |  |  | mmhg
|  | 静脉压卡标上限 | 1100 |  |  |  | mmhg
|  | 静脉压卡标下限 | 600 |  |  |  | mmhg
|  | 跨膜脉压卡标上限 | 1200 |  |  |  | mmhg
|  | 跨膜脉压卡标下限 | 500 |  |  |  | mmhg
| 治疗结束 | 动脉压安全卡标上限 | 900 |  |  |  | mmhg
|  | 动脉压安全卡标下限 | 400 |  |  |  | mmhg
|  | 静脉压安全卡标上限 | 1100 |  |  |  | mmhg
|  | 静脉压安全卡标下限 | 600 |  |  |  | mmhg
|  | 跨膜脉压安全卡标上限 | 1200 |  |  |  | mmhg
|  | 跨膜脉压安全卡标下限 | 500 |  |  |  | mmhg
| 其它 | 动脉压范围 | 500 | 1700 |  |  | mmhg
|  | 静脉压范围 | 500 | 1700 |  |  | mmhg
|  | 跨膜压范围 | 500 | 1700 |  |  | mmhg
|  | 滞留时间 | 2 | 10 | 1 |  | mmhg
|  | 报警时间 | 1 | 10 | 1 |  | mmhg

## 机器配置
各级别密码
消毒状态(是否完成)
血泵自检默认速度(不同客户默认值不一样)
部件用料类
超净滤器
血泵
置换泵
肝素
透析液
机器模拟运行参数(有时不需要真实跑水路)