## 治疗参数设定
类型 | 参数 | 默认值 | 最大值 | 最小值 | 步进值 | 单位
超滤 | 超滤目标 | 400 | 10000 | 0 | 100 | ml
| 超滤速度 | 100 | 6000 | 0 | 10 | ml/h
| 超滤时间 | 4 | 99 | 0 | 1 | h
| 自动变化限制 | 10 | 200 | 0 | 1 | % | 不要
透析液 | 透析液温度 | 36.5 | 40 | 33 | 0.5
| 透析液电导 | 14 | 18 | 11 | 0.5 | mS/cm | 只显示
| 透析液流速 | 500 | 800 | 300 | 100 | ml/min
| 透析液在线流速 | 500 | 800 | 300 | 100 | ml/min | 不要
血泵 | 血泵管径 | 8 | 8 | 6 | 1 | mm
| 血泵自检默认速度 | 100 | 620 | 20 | 10 | ml/min
| 血泵治疗速度（总）6 | 100 | 460 | 20 | 10 | ml/min
| 血泵治疗速度（总）8 | 100 | 620 | 30 | 10 | ml/min
| 血泵回血速度 | 100 | 120 | 50 | 10 | ml/min
| 血泵预冲速度 | 100 | 620 | 20 | 10 | ml/min | 放预冲模块
| 血泵引血速度 | 100 | 120 | 50 | 10 | ml/min
肝素 | 首剂量 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | ml
| 肝素速度 | 上次数 | 10 | 0.1 |  | ml/h
| 预先停止时间 | 30 | 99 | 1 | 5 | min
| 追加量 | 2 | 10 | 0 | 1 | ml
置换泵 | 置换泵流速 | 100 | 620 | 30 | 10 | ml/min
| 置换泵目标 | 5000 | 10000 | 0 | 1 | ml
| 快速补液速度 | 50 | 300 | 20 | 10 | ml
| 自动变化限制 | 10 | 200 | 0 | 1 | %
治疗时间 | 小时 | 4 | 12:00 | 0 | 1 | h
| 分钟 | 0 | 59 | 0 | 1 | min
预冲 | 预冲血泵流速（前5分钟） | 100 | 620 | 20 | 10 | ml/min
| 透析液流速 | 500 | 800 | 300 | 100 | ml/min
| Prefush-time | 20 | 99 | 0 | 5 | min
| 预冲超滤率 | 600 | 4200 | 0 | 10 | min/h
| 预冲超滤量 | 100 | 620 | 20 | 10 | ml
| 预冲总量 | 1500 | 8000 | 10 | 100 | ml
| 连接患者时血泵速度 | 100 | 620 | 20 | 10 | ml/min
| 第一阶段血泵速度 | 100 | 620 | 20 | 10 | ml/min
| 第二阶段血泵速度 | 100 | 620 | 20 | 10 | ml/min
| 第三阶段血泵速度 | 100 | 620 | 20 | 10 | ml/min
| 跨膜压上限 | 300 | 600 | 100 | 10 | mmhg

## 消毒参数设定
类型 | 参数 | 默认值 | 最大值 | 最小值 | 步进值 | 单位
冷冲洗 | 时间 | 1 | 99 | 0 | 1 | min
| 速度 | 800 | 1000 | 300 | 100 | min/min
热冲洗 | 循环时间 | 1 | 99 | 0 | 1 | min
| 冲洗速度 | 500 | 1000 | 300 | 100 | ml/min
| 目标温度 | 0 | 999 | 0 | 5 | ℃
| 走时温度 | 0 | 999 | 0 | 5 | ℃
柠檬酸消毒 | 前冲洗时间 | 2 | 99 | 0 | 1 | min
| 循环时间 | 1 | 99 | 1 | 5 | min
| 滞留时间 | 1 | 99 | 0 | 5 | min | 所有滞留取消
| 后冲时间 | 1 | 99 | 0 | 5 | min | 步进值全为1
| 冲洗速度 | 500 | 1000 | 300 | 100 | ml/min
| 循环速度 | 500 | 1000 | 300 | 100 | ml/min
| 目标温度 | 0 | 99 | 0 | 1 | ℃ | 999以前扩大10倍
| 走时温度 | 0 | 99 | 0 | 1 | ℃
| 电导上限 | 5 | 15 | 0 | 50 | ms/cm | 要按实际值输入
| 电导下限 | 0.8 | 15 | 0 | 50 | ms/cm | 以前扩大100倍
| 吸液量 | 96 | 1000 | 0 | 10 | ml
过氧乙酸消毒 | 前冲洗时间 | 2 | 99 | 1 | 1 | min
| 循环时间 | 1 | 99 | 1 | 5 | min
| 滞留时间 | 1 | 99 | 0 | 5 | min
| 后冲时间 | 1 | 99 | 0 | 5 | min
| 冲洗速度 | 500 | 1000 | 300 | 100 | ml/min
| 循环速度 | 500 | 1000 | 300 | 100 | ml/min
| 目标温度 | 0 | 999 | 0 | 5 | ℃
| 走时温度 | 0 | 999 | 0 | 5 | ℃
| 电导上限 | 500 | 1500 | 0 | 50 | ms/cm
| 电导下限 | 80 | 1500 | 0 | 50 | ms/cm
| 吸液量 | 1 | 1000 | 0 | 10 | ml
次氯酸钠消毒 | 前冲洗时间 | 2 | 99 | 1 | 1 | min
| 循环时间 | 1 | 99 | 1 | 5 | min
| 滞留时间 | 1 | 99 | 0 | 5 | min
| 后冲时间 | 1 | 99 | 0 | 5 | min
| 冲洗速度 | 500 | 1000 | 300 | 100 | ml/min
| 循环速度 | 500 | 1000 | 300 | 100 | ml/min
| 目标温度 | 0 | 999 | 0 | 5 | ℃
| 走时温度 | 0 | 999 | 0 | 5 | ℃
| 电导上限 | 500 | 1500 | 0 | 50 | ms/cm
| 电导下限 | 80 | 1500 | 0 | 50 | ms/cm
| 吸液量 | 1 | 1000 | 0 | 10 | ml
热柠檬酸消毒 | 前冲洗时间 | 2 | 99 | 1 | 1 | min
| 循环时间 | 1 | 99 | 1 | 5 | min
| 滞留时间 | 1 | 99 | 0 | 5 | min
| 后冲时间 | 1 | 99 | 0 | 5 | min
| 冲洗速度 | 500 | 1000 | 300 | 100 | ml/min
| 循环速度 | 500 | 1000 | 300 | 100 | ml/min
| 目标温度 | 0 | 999 | 0 | 5 | ℃
| 走时温度 | 0 | 999 | 0 | 5 | ℃
| 电导上限 | 500 | 1500 | 0 | 50 | ms/cm
| 电导下限 | 80 | 1500 | 0 | 50 | ms/cm
| 吸液量 | 1 | 1000 | 0 | 10 | ml
热消毒 | 前冲洗时间 | 2 | 99 | 1 | 1 | min
| 循环时间 | 1 | 99 | 1 | 5 | min
| 滞留时间 | 1 | 99 | 0 | 5 | min
| 后冲时间 | 1 | 99 | 0 | 5 | min
| 冲洗速度 | 500 | 1000 | 300 | 100 | ml/min
| 循环速度 | 500 | 1000 | 300 | 100 | ml/min
| 目标温度 | 0 | 999 | 0 | 5 | ℃
| 走时温度 | 0 | 999 | 0 | 5 | ℃
中央消毒 | 前冲洗时间 | 2 | 99 | 1 | 1 | min
| 循环时间 | 1 | 99 | 1 | 5 | min
| 滞留时间 | 1 | 99 | 0 | 5 | min
| 后冲时间 | 1 | 99 | 0 | 5 | min
| 冲洗速度 | 500 | 1000 | 300 | 100 | ml/min
| 循环速度 | 500 | 1000 | 300 | 100 | ml/min
| 目标温度 | 0 | 999 | 0 | 5 | ℃
| 走时温度 | 0 | 999 | 0 | 5 | ℃
中央冲洗 | 时间 | 1 | 99 | 0 | 1 | min
| 速度 | 800 | 1000 | 300 | 100 | min/min
中央供液热冲洗 | 循环时间 | 1 | 99 | 0 | 1 | min
| 冲洗速度 | 500 | 1000 | 300 | 100 | ml/min
| 目标温度 | 0 | 999 | 0 | 5 | ℃
| 走时温度 | 0 | 999 | 0 | 5 | ℃
前冲洗电导 | B液电导 | 50 | 1000 | 0 | 10 | mS/cm
| 混合电导 | 50 | 800 | 0 | 0 | mS/cm
| 出水口电导 | 50 | 800 | 0 | 0 | mS/cm

## 自动卡标
自动卡标
类型 | 状态 | 参数 | 默认值 | 最大值 | 最小值 | 步进值 | 单位
自动卡标 | 准备状态 | 动脉压安全卡标上限 | 1000 |  |  |  | mmhg
|  | 动脉压安全卡标下限 | 300 |  |  |  | mmhg
|  | 静脉压安全卡标上限 | 1200 |  |  |  | mmhg
|  | 静脉压安全卡标下限 | 500 |  |  |  | mmhg
|  | 跨膜脉压安全卡标上限 | 1300 |  |  |  | mmhg
|  | 跨膜脉压安全卡标下限 | 400 |  |  |  | mmhg
| 治疗状态 | 动脉压卡标上限 | 900 |  |  |  | mmhg
|  | 动脉压卡标下限 | 400 |  |  |  | mmhg
|  | 静脉压卡标上限 | 1100 |  |  |  | mmhg
|  | 静脉压卡标下限 | 600 |  |  |  | mmhg
|  | 跨膜脉压卡标上限 | 1200 |  |  |  | mmhg
|  | 跨膜脉压卡标下限 | 500 |  |  |  | mmhg
| 治疗结束 | 动脉压安全卡标上限 | 900 |  |  |  | mmhg
|  | 动脉压安全卡标下限 | 400 |  |  |  | mmhg
|  | 静脉压安全卡标上限 | 1100 |  |  |  | mmhg
|  | 静脉压安全卡标下限 | 600 |  |  |  | mmhg
|  | 跨膜脉压安全卡标上限 | 1200 |  |  |  | mmhg
|  | 跨膜脉压安全卡标下限 | 500 |  |  |  | mmhg
| 其它 | 动脉压范围 | 500 | 1700 |  |  | mmhg
|  | 静脉压范围 | 500 | 1700 |  |  | mmhg
|  | 跨膜压范围 | 500 | 1700 |  |  | mmhg
|  | 滞留时间 | 2 | 10 | 1 |  | mmhg
|  | 报警时间 | 1 | 10 | 1 |  | mmhg