## All数据
Code代码 | Name (En/Ch) 数据名字 | password level 密码级别 | Source来源 | Unit 单位 | Default | Max | Min | Step | Note 注意
Aa001(r) | Treament Time 治疗时间 | P0 | SETn1 | hour:minute | 4：00 | 12：00 | ? | 0:30
Aa002 | UF_Time超滤时间 | P0 | SETn1 | h | 4 | 99 | 0 | 1 | 与治疗时间相同
Aa003 | Pre_stopTime预先停止时间 | P0 | SETn1 | min | 30 | max | 0
Aa004 | TreatmentHour 治疗小时 | P0 | SETn1 | hour(小时) |  | 99 | 0 | 1
Aa005 | TreatmentMin治疗分钟 | P0 | SETn1 | min(分钟) |  | 59 | 0 | 1
Aa006 | Time预冲时间 | P0 | SETn1 | min | 20 | 99 | 0 | 5
Aa007 | Hold_Time持续时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 2 | 10 | 1 | ?
Aa008 | Self-check countdown 自检倒计时 |  |  | sec | 5
Aa009 | Check the remaining time 自检剩余时间
Aa010 | Time timing 单次定时时间 | P0 | SETn1 | hour:minute | 1:35
Aa011 | Cycle time 循环定时时间 | P0 | SETn1 | hour:minute | 2:30
Aa012 | Residual time 剩余定时时间 | P0 | SETn1 | hour:minute:sec | 00:00:00
Aa013 | Treatment start time 治疗开始时间
Aa014 | Treatment end time 治疗结束时间
Ab001 | UF_Goal超滤目标值 | P0 | SETn1 | ml | 400 | 10000 | 0 | 100
Ab002 | UF_Rate超滤速度 | P0 | SETn1 | ml/h | 计算 | 6000 | 0 | 10
Ab003 | dialysis 透析
Ab004 | The online blood filtered through dialysis 在线血液滤过透析
Ab005 | After dilution 后稀释
Ab006 | The online blood filtered through 在线血液滤过
Ab007 | ISO 单超
Ab008 | Plasma exchange/blood flow 血浆置换/血液灌流
Ab009 | For fluid model 供液模式
Ab010 | A + B liquid A液+B液
Ab011 | A + B (dry powder) A + B (干粉)
Ab012 | acetate 醋酸盐
Ab013 | The central recirculation 中央供液
Ac001(r) | suck blood volumn 引血量 | P0 | SETn1 | ml | 200? | 500 | ? | 20
Ac002 | blood pump speed 血泵转速 | P0 | SETn1 | ml/min
Ac003® | B pump theoretical valueB泵理论值 | P0 | SETn1 | mmHg | ? | ? | ? | ?
Ac004® | Current value of pump BB泵当前值 | P0 | SETn1 | ? | ? | ? | ? | ?
Ac005® | Mixed pump theory value混合泵理论值 | P0 | SETn1 | ? | ? | ? | ? | ?
Ac006® | Mixing pump current value混合泵当前值 | P0 | SETn1 | mmHg | ? | ? | ? | ?
Ac007® | BP_width血泵管径 | P0 | SETn1 | mm | 8 | 10 | 2 | 1 | 只显示
Ac008 | BP_Rate_Selfcheck血泵转速（自检）2-6,7-10 | P0 | SETn1 | ml/min | 30,100 | 计算 | 计算 | 10 | 所有血泵流速范围,根据不同管径而不同
Ac009 | BP_Rate_Treatment血泵转速（治疗）2-6,7-10 | P0 | SETn1 | ml/min | 30,200 | 计算 | 计算 | 10 | 2,3 0-50 4,5 10-250
Ac010 | BP_Rate_BloodReturn血泵转速（回血）2-6,7-10 | P0 | SETn1 | ml/min | 30,100 | 计算 | 计算 | 10 | 6,7 10-460 8,9 20-620 10 50-1000
Ac011 | BP_Rate_Preflush血泵转速（预冲）2-6,7-10 | P0 | SETn1 | ml/min | 30,100 | 计算 | 计算 | 10 | 只显示
Ac012® | The blood pump diameter血泵管径 | P0 | SETn1 | mm
Ac013 | Displacement pump velocity 置换泵流速 | P0 | SETn1 | ml/min | 100 | 620 | 0 | 10
Ac014 | Displacement target volumn 置换目标值 | P0 | SETn1 | ml | ? | 10 | 0 | 1
Ac015 | Rapid_Rate快速补液速度 | P0 | SETn1 | ml/min | 80 | 560 | 80 | 80
Ac016 | Flow cumulative 血流累计量
Ac017 | Has rehydration fluids 已补液量 | P0 | SETn1 | ml | ? | ? | 0 | ?
Ac018 | Single - time online rehydration volume 单次在线补液量 | P0 | SETn1 | ml | 100 | ? | ? | ?
Ac019 | Ultrafiltration blood velocity ratio 超滤血液流速比 | P0 | SETn1 |  | 2.00 | ? | ? | ?
Ac020 | Before the dilution 前稀释 | P0 | SETn1 |  | ? | ? | ? | ?
Ac021 | Dilution type 稀释类型 | P0 | SETn1 |  | ? | ? | ? | ?
Ac022 | Has the displacement quantity 已置换量 | P0 | SETn1 | ml | ? | ? | ? | ?
Ad001r | Conductivity 电导率 | P0 | DETn3 | mS/cm | --- | 25 | 0 | --- | 出水口电导率
Ad002(r) | B fluid temperatureB液温度 | P0 | SETn1 | ℃ | ? | 120 | 0 | ?
Ad003® | B fluid conductanceB液电导 | P0 | SETn1 | mS/cm | ? | 50 | 0 | ?
Ad004® | B liquid target conductanceB液目标电导 | P0 | SETn1 | ℃ | ? | 120 | 0 | ?
Ad005® | Mixture temperature混合液温度 | P0 | SETn1 | ℃ | ? | 100 | 0 | ?
Ad006® | The mixture conductance混合液电导 | P0 | SETn1 | mS/cm | ? | 50 | 0 | ?
Ad007® | Hybrid target conductance混合目标电导 | P0 | SETn1 | ℃ | ? | 120 | 0 | ?
Ad008® | In addition to the pump value除气泵值 | P0 | SETn1 | ? | ? | 255 | 0 | ?
Ad009® | Ultrafiltration pump value超滤泵值 | P0 | SETn1 | ? | ? | ? | ? | ?
Ad010® | Ultrafiltration pump feedback超滤泵反馈 | P0 | SETn1 | ? | ? | ? | ? | ?
Ad011 | Upper limit of dialysate temperature透析液温度上限 | P0 | SETn1 | ℃ | 39 | 41 | 30 | 0.5
Ad012 | The lower limit of dialysate temperature透析液温度下限 | P0 | SETn1 | ℃ | 35 | 41 | 30 | 0.5
Ad013 | Dialysis liquid conductance limit透析液电导上限 | P0 | SETn1 | mS/cm | 按配方,混合目标+0.3 | 15.8 | 12.3 | 0.1 | 进度条设
Ad014 | Lower limit for dialysis liquid透析液电导下限 | P0 | SETn1 | mS/cm | 按配方混合目标-0.3 | 15.8 | 12.3 | 0.1 | 进度条设
Ad015 | Dialysate temperature 透析液温度 | P0 | SETn1 | ℃ | 36.5 | 40 | 30 | 0.5
Ad016® | Cond透后液电导 | P0 | SETn1 | mS/cm | 0 | 50 | 0 | 1 | 只显示 电导conductance
Ad017 | Dialysate Rate 透析液流速 | P0 | SETn1 | ml/min | 500 | 800,1000 | 300 | 100
Ad018 | The concentration of sodium 钠浓度 | P0 | SETn1 | mmol/L | 138 | ？ | ？ | ？
Ad019 | Bicarbonate root 碳酸氢根 | P0 | SETn1 | mmol/L | 33 | ？ | ？ | ？
Ad020 | Dialysis temperature 透析温度 |  |  | ℃
Ae001® | In addition to gas pressure除气负压 | P0 | SETn1 | mmHg | ? | 1700 | 0 | ?
Ae002 | Arterial pressure min(报警宽度)动脉压min | P0 | SETn1 | mmHg | 0 | 1700 | 0 | ? | 工程-700
Ae003 | Arterial pressure Max动脉压max | P0 | SETn1 | mmHg | 1700 | 1700 | 0 | ? | 工程-700
Ae004 | The venous pressure min静脉压min | P0 | SETn1 | mmHg | 0 | 1700 | 0 | ? | 工程-700
Ae005 | Venous pressure Max静脉压max | P0 | SETn1 | mmHg | 1700 | 1700 | 0 | ? | 工程-700
Ae006 | Transmembrane pressure min跨膜压min | P0 | SETn1 | mmHg | 0 | 1700 | 0 | ? | 工程-700
Ae007 | Transmembrane pressure Max跨膜压max | P0 | SETn1 | mmHg | 1700 | 1700 | 0 | ? | 工程-700
Ae008 | Upper limit of arterial pressure safety card (readiness)动脉压安全卡标上限（准备状态） | P0 | SETn1 | ？ | 1000 | 0 | 0 | 0
Ae009 | Lower limit of arterial pressure safety card (readiness)动脉压安全卡标下限（准备状态） | P0 | SETn1 | ？ | 300 | 0 | 0 | 0
Ae010 | Upper limit of arterial pressure safety card (treatment status)动脉压安全卡标上限（治疗状态） | P0 | SETn1 | ？ | 900 | 0 | 0 | 0
Ae011 | Lower limit of arterial pressure safety card (treatment status)动脉压安全卡标下限（治疗状态） | P0 | SETn1 | ？ | 400 | 0 | 0 | 0
Ae012 | Upper limit of arterial pressure safety card (end status)动脉压安全卡标上限（结束状态） | P0 | SETn1 | ？ | 900 | 0 | 0 | 0
Ae013 | Lower limit of arterial pressure safety card (end state)动脉压安全卡标下限（结束状态） | P0 | SETn1 | ？ | 400 | 0 | 0 | 0
Ae014 | Automatic control of arterial pressure card (treatment status)动脉压自动卡标上限（治疗状态） | P0 | SETn1 | ？ | 800 | 0 | 0 | 0
Ae015 | Lower limit (treatment state) of automatic arterial pressure动脉压自动卡标下限（治疗状态） | P0 | SETn1 | ？ | 550 | 0 | 0 | 0
Ae016 | Intravenous safety card (preparation)静脉压安全卡标上限（准备状态） | P0 | SETn1 | ？ | 1200 | 0 | 0 | 0
Ae017 | Lower limit (preparation) of the vane safety card静脉压安全卡标下限（准备状态） | P0 | SETn1 | ？ | 500 | 0 | 0 | 0
Ae018 | Intravenous safety card (treatment status)静脉压安全卡标上限（治疗状态） | P0 | SETn1 | ？ | 1100 | 0 | 0 | 0
Ae019 | Intravenous safety standard (treatment status)静脉压安全卡标下限（治疗状态） | P0 | SETn1 | ？ | 600 | 0 | 0 | 0
Ae020 | Intravenous safety card (end status)静脉压安全卡标上限（结束状态） | P0 | SETn1 | ？ | 1100 | 0 | 0 | 0
Ae021 | Lower limit (end state)静脉压安全卡标下限（结束状态） | P0 | SETn1 | ？ | 600 | 0 | 0 | 0
Ae022 | Automatic vca (treatment status)静脉压自动卡标上限（治疗状态） | P0 | SETn1 | ？ | 780 | 0 | 0 | 0
Ae023 | Lower limit of automatic intravenous automatic labeling (treatment status)静脉压自动卡标下限（治疗状态） | P0 | SETn1 | ？ | 620 | 0 | 0 | 0
Ae024 | Cross - membrane pressure safety card (ready state)跨膜压安全卡标上限（准备状态） | P0 | SETn1 | ？ | 1300 | 0 | 0 | 0
Ae025 | Cross - membrane pressure safety card standard (preparation state)跨膜压安全卡标下限（准备状态） | P0 | SETn1 | ？ | 400 | 0 | 0 | 0
Ae026 | Transmembrane pressure safety card upper limit (treatment status)跨膜压安全卡标上限（治疗状态） | P0 | SETn1 | ？ | 1200 | 0 | 0 | 0
Ae027 | Cross - membrane pressure safety card standard (treatment status)跨膜压安全卡标下限（治疗状态） | P0 | SETn1 | ？ | 500 | 0 | 0 | 0
Ae028 | Cross - membrane pressure safety card (end state)跨膜压安全卡标上限（结束状态） | P0 | SETn1 | ？ | 1200 | 0 | 0 | 0
Ae029 | Cross - membrane pressure safety card (end state)跨膜压安全卡标下限（结束状态） | P0 | SETn1 | ？ | 500 | 0 | 0 | 0
Ae030 | Automatic card upper limit (treatment state)跨膜压自动卡标上限（治疗状态） | P0 | SETn1 | ？ | 900 | 0 | 0 | 0
Ae031 | Cross - membrane pressure automatic label lower limit (treatment status)跨膜压自动卡标下限（治疗状态） | P0 | SETn1 | ？ | 600 | 0 | 0 | 0
Ae032 | AP_SPAN动脉压跨度 | P0 | SETn1 | mmHg | 500 | 1700 | 0 | ？
Ae033 | VP_SPAN静脉压跨度 | P0 | SETn1 | mmHg | 500 | 1700 | 0 | ？
Ae034 | TEMP_SPAN跨膜压跨度 | P0 | SETn1 | mmHg | 500 | 1700 | 0 | ？
Af001 | BpRate_First_FiveMin预冲血泵速（前5分钟） | P0 | SETn1 | ml/min | 100 | 620 | 0 | 10
Af002 | BpRate预冲血泵速 | P0 | SETn1 | ml/min | 200 | 620 | 0 | 10
Af003 | Dialysate_Rate透析液流量 | P0 | SETn1 | ml/min | 500 | 800 | 300 | 100
Af004 | PF_UF_Rate预冲超滤率 | P0 | SETn1 | ml/h | 600 | 4200 | 0 | 10
Af005 | PF_UF_Volume预冲超滤量 | P0 | SETn1 | ml | 200 | 8000 | 0 | 10
Af006 | PF_BloodFlow_Volume引血血流量 | P0 | SETn1 | ml/min | 100 | 计算 | 计算 | 10
Af007 | PF_Volume预冲总量 | P0 | SETn1 | ml | 1500 | 8000 | 10 | 100
Af008 | BpRate_Connect连接患者时血泵速度 | P0 | SETn1 | ml/min | 100 | 计算 | 计算 | 10
Af009 | BpRate_phase1第一阶段血泵速度 | P0 | SETn1 | ml/min | 100 | 计算 | 计算 | 10
Af010 | BpRate_phase2第二阶段血泵速度 | P0 | SETn1 | ml/min | 200 | 计算 | 计算 | 10
Af011 | BpRate_phase3第三阶段血泵速度 | P0 | SETn1 | ml/min | 150 | 计算 | 计算 | 10
Af012 | TMPUp_PF跨膜压上限 | P0 | SETn1 | mmHg | 300 | 600 | 100 | 10
Af013 | The blood pump flow rate血泵流速 | P0 | SETn1 |  | 100 |  |  |  | 在工程界面不可设置？
Af014 | Ultrafiltration rate超滤速度 | P0 | SETn1 |  | 600 |  |  |  | 在工程界面不可设置？
Af015 | Finish_UF_Volume已超滤量 | P0 | SETn1 | ml | ? | ? | 0 | ?
Ag001 | First_Volume肝素首剂量 | P0 | SETn1 | ml | 0 | 30 | 0
Ag002 | Rate推注速度 | P0 | SETn1 | ml/h | 2 | 30 | 0
Ag003 | add_volume肝素追加量 | P0 | SETn1 | ml | 0 | 30 | 0
Ag004 | Fast_Rate快推速度 | P0 | SETn1 | ml/h | 3000 | 4000 | 10
Ag005 | Injector_Length注射器长度 | P0 | SETn1 | mm | 64 | 容量*4-1 | 容量+1
Ag006 | Injector_Volume注射器容量 | P0 | SETn1 | ml | 20 | 99 | 1
Ah001 | Systolic pressure cap收缩压上限 | P0 | SETn1 | mmHg | 220 | 300 | 0 | 10
Ah002 | The lower limit of systolic pressure收缩压下限 | P0 | SETn1 | mmHg | 90 | 300 | 0 | 10
Ah003 | Diastolic pressure limit舒张压上限 | P0 | SETn1 | mmHg | 120 | 150 | 0 | 10
Ah004 | Diastolic pressure limit舒张压下限 | P0 | SETn1 | mmHg | 60 | 150 | 0 | 10
Ah005® | The average pressure MAP平均压MAP | P0 | SETn1 | mmHg | ? | ? | ? | ? | 显示
Ah006 | Upper heart rate血压心率上限 | P0 | SETn1 | bpm | 110 | 200 | 0 | 5
Ah007 | Blood pressure limit血压心率下限 | P0 | SETn1 | bpm | 50 | 100 | 0 | 5
Ah008 | Blood pressure monitor 血压计 | P0 | SETn1 |  | ? | ? | ? | ?
Ah009 | The pulse 脉搏 | P0 | SETn1 | bpm | 65 | ? | ? | ?
Ah010 | The pulse of the cap 脉搏上限 | P0 | SETn1 | bpm | ? | ? | ? | ?
Ah011 | The pulse of the lower limit 脉搏下限 | P0 | SETn1 | bpm | ? | ? | ? | ?
Ah012 | Systolic blood pressure 收缩压 | P0 | SETn1 | mmHg | 0 | ? | ? | ?
Ah013 | Automatic interval 自动测量间隔 | P0 | SETn1 | min | 30 | ? | ? | ?
Ah014 | Diastolic blood pressure 舒张压 | P0 | SETn1 | mmHg | 0 | ? | ? | ?
Ah015 | measure posture 测量姿势 | P0 | SETn1 |  | lying | ? | ? | ?
Ah016 | Cuff type 袖带类型 | P0 | SETn1 |  | 成人 | ? | ? | ?
Ah017 | Blood oxygen concentration 血氧浓度 | P0 | SETn1 |  | 0
Ah018 | The blood temperature 血温 | P0 | SETn1 | ℃ | 0
Ai001 | Kt/V Goal Kt/V目标值 | P0 | SETn1 | ? | 1.2
Ai002 | Kt/V Upto Kt/V方案可达 | P0 | SETn1 | ?
Ai003 | Kt/V Actual Kt/V当前实际值 | P0 | SETn1 | ?
Ai004 | Effective removal of urea 尿素有效清除量(0-200段) |  |  | ml | 180
Ai005 | Effective removal of urea 尿素有效清除量(200-300段) |  |  | ml | 230
Ai006 | Adjust the proportion 调整比例 |  |  |  | 1.0
Ai007 | default adjust the proportion 调整比例默认值 |  |  |  | 1.0
Aj001 | Blood volume 血容 | P0 | SETn1 | ?
Ak001 | The blood temperature limit血温上限 | P0 | SETn1 | ℃ | 39 | 44 | 30 | 0.5
Ak002 | The blood temperature limit血温下限 | P0 | SETn1 | ℃ | 35 | 44 | 30 | 0.5
Al001® | Outlet temperature出水口温度 | P0 | SETn1 | ℃ | ? | 100 | 0 | ? | 显示
Al002® | Outlet conductance出水口电导 | P0 | SETn1 | mS/cm | ? | 50 | 0 | ? | 显示
Al003® | Heating chamber temperature加热腔温度 | P0 | SETn1 | ℃ | ? | 120 | 0 | ?
Al004 | B fluid conductanceB液电导 | P0 | SETn1 | ？ | 50 | 800 | 0 | ？
Al005 | Mixed conductivity混合电导 | P0 | SETn1 | ？ | 50 | 800 | 0 | ？
Al006 | Outlet conductance出水口电导 | P0 | SETn1 | ？ | 50 | 800 | 0 | ？
Ao001® | Heating chamber target加热腔目标 | P0 | SETn1 | ℃ | ? | 120 | 0 | ?
Ao002® | Equilibrium period平衡腔周期 | P0 | SETn1 | ? | ? | ? | ? | ?
Ao003 | Blood oxygen has a lower limit血氧饱含度下限 | P0 | SETn1 | ％ | 90 | 100 | 60 | 1
Ao004 | patient height 病人身高 | P0 | SETn1 | cm
Ao005 | Dry weight 干体重 | P0 | SETn1 | kg
Ao006 | year 年龄 | P0 | SETn1 | ?
Ao007 | sex 性别 | P0 | SETn1 | ? | male
Ao008 | Treatment timea 治疗次数
Ao009 | Skip the self-inspection 跳过自检 |  |  |  | false
Ao010 | Sodium curve 钠曲线
Ao011 | Sequential dialysis 序贯透析
Ao012 | piercing 预冲
Ao013 | The time period of the dialysis liquid curve 透析液曲线所选时段数值 |  |  | mmol | 0
Ao014 | Dialysate curve 透析液曲线
Ao015 | The value of the selected period of the HCO3 curve HCO3曲线所选时段数值 |  |  | mmol | 0
Ao016 | HCO3 curve HCO3曲线
Ao017 | Heparin curve 肝素曲线
Ao018 | The period of the heparin curve was selected 肝素曲线所选时段数值 |  |  | mmol | 0
Ao019 | Conductance curve 电导曲线
Ao020 | Value of the selected period of the 电导曲线所选时段数值 |  |  | mmol | 0
Ao021 | The temperature curve 温度曲线
Ao022 | Values of the selected period of temperature curve 温度曲线所选时段数值 |  |  | mmol | 0
Ba001 | Alarm_Time报警时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 1 | 10 | 1 | ？
Ba002 | Historical alarm number 历史报警序号
Ba003 | Historical alarm number 历史报警源
Ba004 | History alarm priority 历史报警优先级
Ba005 | Historical alarm number 历史报警编号
Ba006 | History alarm heading 历史报警标题
Ba007 | Historical alarm confirmation 历史报警确认
Ba008 | Historical alarm 历史报警
Co001 | The police source 报警源 |  |  |  | toast
Co002 | priority 优先级 |  |  |  | ？
Co003 | Alarm code 报警编码
Co004 | Alarm title 报警标题
Co005 | Alarm content报警内容
Co006 | Self-check alarm 自检报警
Co007 | Run the log number 运行日志序号
Co008 | Running log time 运行日志时间 |  |  | year-month-date hour:min
Co009 | Run the log operation content 运行日志操作内容
Co010 | Running log contents 运行日志内容
Co011 | Run the log work status 运行日志工作状态 |  |  |  | 准备
Da001 | PreFlush_Time前冲时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 10 | 99 | 1 | 1
Da002 | Loop_Time循环时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 1 | 99 | 0
Da003 | Hold_Time滞留时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 1 | 99 | 0 | ？
Da004 | BackFlush_Time后冲时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 2 | 99 | 1 | ？
Da005 | PreFlush_Time前冲时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 2 | 99 | 1 | ？
Da006 | Loop_Time循环时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 1 | 99 | 0 | ？
Da007 | Hold_Time滞留时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 1 | 99 | 0 | ？
Da008 | BackFlush_Time后冲时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 2 | 99 | 1 | ？
Da009 | PreFlush_Time前冲时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 2 | 99 | 1 | ？
Da010 | Loop_Time循环时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 20 | 99 | 0 | 5
Da011 | Hold_Time滞留时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 0 | 99 | 0 | 5
Da012 | BackFlush_Time后冲时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 15 | 99 | 1 | 5
Da013 | PreFlush_Time前冲时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 2 | 99 | 1 | ？
Da014 | Loop_Time循环时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 1 | 99 | 0 | ？
Da015 | Hold_Time滞留时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 1 | 99 | 0 | ？
Da016 | BackFlush_Time后冲时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 2 | 99 | 1 | ？
Da017 | PreFlush_Time前冲时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 2 | 99 | 1 | ？
Da018 | Loop_Time循环时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 1 | 99 | 0 | ？
Da019 | Hold_Time滞留时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 1 | 99 | 0 | ？
Da020 | BackFlush_Time后冲时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 2 | 99 | 1 | ？
Da021 | PreFlush_Time前冲时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 2 | 99 | 1 | ？
Da022 | Loop_Time循环时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 1 | 99 | 0 | ？
Da023 | Hold_Time滞留时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 1 | 99 | 0 | ？
Da024 | BackFlush_Time后冲时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 2 | 99 | 1 | ？
Da025 | PreFlush_Time前冲时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 1 | 99 | 0 | ？
Da026 | Loop_Time循环时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 1 | 99 | 0 | ？
Da027 | BackFlush_Time后冲时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 2 | 99 | 1 | ？
Da028 | PreFlush_Time前冲时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 2 | 99 | 1 | ？
Da029 | Loop_Time循环时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 1 | 99 | 0 | ？
Da030 | Hold_Time滞留时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 1 | 99 | 0 | ？
Da031 | BackFlush_Time后冲时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 2 | 99 | 1 | ？
Da032 | PreFlush_Time前冲时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 2 | 99 | 1 | ？
Da033 | Loop_Time循环时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 1 | 99 | 0 | ？
Da034 | Hold_Time滞留时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 1 | 99 | 0 | ？
Da035 | BackFlush_Time后冲时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 2 | 99 | 1 | ？
Da036 | PreFlush_Time前冲时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 2 | 99 | 1 | ？
Da037 | Loop_Time循环时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 1 | 99 | 0 | ？
Da038 | Hold_Time滞留时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 1 | 99 | 0 | ？
Da039 | BackFlush_Time后冲时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 2 | 99 | 1 | ？
Da040 | PreFlush_Time前冲时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 2 | 99 | 1 | ？
Da041 | Hold_Time循环时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 1 | 99 | 0 | ？
Da042 | Loop_Time滞留时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 1 | 99 | 0 | ？
Da043 | BackFlush_Time后冲时间 | P0 | SETn1 | min(分钟) | 2 | 99 | 1 | ？
Da044 | Date of disinfection 消毒日期
Da045 | Sterilization time 消毒时间
Da046 | Excess net filter residual time 超净滤器剩余时间
Df001 | Flush_Flux冲洗速度 | P0 | SETn1 | ml/min | 800 | 1000 | 300 | 100
Df002 | Loop_Flux循环速度 | P0 | SETn1 | ml/min | ？ | ？ | ？ | ？
Df003 | Suck_Flux吸液速度 | P0 | SETn1 | ml/min | x | x | x | x
Df004 | Flush_Flux冲洗速度 | P0 | SETn1 | ml/min | ？ | ？ | ？ | ？
Df005 | Loop_Flux循环速度 | P0 | SETn1 | ml/min | ？ | ？ | ？ | ？
Df006 | HotFlushTargetTemp 热冲洗目标温度 | P0 | SETn1 | ℃ | 900 | 990 | 0 | ？ | 10倍
Df007 | RealTemp走时温度 | P0 | SETn1 | ℃ | 600 | 990 | 0 | ？ | 10倍
Df008 | Suck_Flux吸液速度 | P0 | SETn1 | ml/min | ？ | ？ | ？ | ？
Df009 | Flush_Flux冲洗速度 | P0 | SETn1 | ml/min | 800 | 1000 | 300 | 100
Df010 | Loop_Flux循环速度 | P0 | SETn1 | ml/min | 800 | 1000 | 300 | 100
Df011 | TargetTemp目标温度 | P0 | SETn1 | ℃ | 0 | 990 | 0 | 5 | 10倍
Df012 | RealTemp走时温度 | P0 | SETn1 | ℃ | 0 | 990 | 0 | 5 | 10倍
Df013 | Suck_Flux吸液量 | P0 | SETn1 | ml | 100 | 1000 | 0 | 10
Dl001 | The previous impulse stops the conductance value前冲停止电导值 | P0 | SETn1 |  | 50 | 1000 | 0 |  | 100倍
Dl002 | Conduction_MAX电导上限 | P0 | SETn1 | mS/cm | 500 | 1500 | 0 | 50 | 100倍
Dl003 | Conduction_MIN电导下限 | P0 | SETn1 | mS/cm | 80 | 1500 | 0 | 50 | 100倍
Dl004 | Conduction_MAX电导上限 | P0 | SETn1 | mS/cm
Dl005 | Conduction_MIN电导下限 | P0 | SETn1 | mS/cm
Dl006 | Suck_Flux吸液速度 | P0 | SETn1 | ml/min
Dl007 | Flush_Flux冲洗速度 | P0 | SETn1 | ml/min
Dl008 | Loop_Flux循环速度 | P0 | SETn1 | ml/min
Dl009 | Conduction_MAX电导上限 | P0 | SETn1 | mS/cm
Dl010 | Conduction_MIN电导下限 | P0 | SETn1 | mS/cm
Dl011 | Suck_Flux吸液速度 | P0 | SETn1 | ml/min
Dl012 | Flush_Flux冲洗速度 | P0 | SETn1 | ml/min
Dl013 | Loop_Flux循环速度 | P0 | SETn1 | ml/min
Dl014 | TargetTemp目标温度 | P0 | SETn1 | ℃ | 700 | 990 | 0 |  | 10倍
Dl015 | RealTemp走时温度 | P0 | SETn1 | ℃ | 600 | 990 | 0 |  | 10倍
Dl016 | Conduction_MAX电导上限 | P0 | SETn1 | mS/cm
Dl017 | Conduction_MIN电导下限 | P0 | SETn1 | mS/cm
Dl018 | Suck_Flux吸液速度 | P0 | SETn1 | ml/min
Dl019 | Flush_Flux冲洗速度 | P0 | SETn1 | ml/min
Dl020 | Loop_Flux循环速度 | P0 | SETn1 | ml/min
Dl021 | TargetTemp目标温度 | P0 | SETn1 | ℃ | 700 | 990 | 0 |  | 10倍
Dl022 | RealTemp走时温度 | P0 | SETn1 | ℃ | 600 | 990 | 0 |  | 10倍
Dl023 | Flush_Flux冲洗速度 | P0 | SETn1 | ml/min
Dl024 | Loop_Flux循环速度 | P0 | SETn1 | ml/min
Dl025 | Suck_Flux吸液速度 | P0 | SETn1 | ml/min
Dl026 | Flush_Flux冲洗速度 | P0 | SETn1 | ml/min
Dl027 | Loop_Flux循环速度 | P0 | SETn1 | ml/min
Dl028 | Suck_Flux吸液速度 | P0 | SETn1 | ml/min
Dl029 | Flush_Flux冲洗速度 | P0 | SETn1 | ml/min
Dl030 | Loop_Flux循环速度 | P0 | SETn1 | ml/min
Dl031 | TargetTemp目标温度 | P0 | SETn1 | ℃ | 60 | 99 | 0
Dl032 | Suck_Flux吸液速度 | P0 | SETn1 | ml/min
Dl033 | Suck_Flux吸液速度 | P0 | SETn1 | ml/min
Do001 | Flush_Flux冲洗速度 | P0 | SETn1 | ml/min
Do002 | Loop_Flux循环速度 | P0 | SETn1 | ml/min
Do003 | TargetTemp目标温度 | P0 | SETn1 | ℃ | 0 | 990 | 0 |  | 10倍
Do004 | RealTemp走时温度 | P0 | SETn1 | ℃ | 0 | 990 | 0 |  | 10倍
Do005 | TargetTemp目标温度 | P0 | SETn1 | ℃ | 0 | 990 | 0 |  | 10倍
Do006 | RealTemp走时温度 | P0 | SETn1 | ℃ | 0 | 990 | 0 |  | 10倍
Do007 | rinse 冲洗
Do008 | Heat sterilization 热消毒
Do009 | Hot flush 热冲洗
Do010 | Chemical disinfection 化学消毒
Do011 | Disinfect the lemon heat and heat 柠檬热热消毒
Do012 | Number of disinfection 消毒次数
Do013 | Total number of ultra clean filter 超净滤器总次数 |  |  |  | 99
Do014 | The ultra clean filter has been used 超净滤器已用次数
Do015 | Excess net filter residue 超净滤器剩余次数
Do016 | Super clean filter 超净滤器
Eo001 | Model number型号 | P4 | SETn1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | JH4048，JH5058，JH6068
Eo002 | Production date生产日期 | P4 | SETn1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
Eo003 | Serial no.序列号 | P4 | SETn1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
Eo004 | The MAC addressMAC地址 | P4 | SETn1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
Eo005 | Optional interface language可选界面语言 | P4 | SETn1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 可选的界面语言列表，多选项
Eo006 | Default interface language默认界面语言 | P4 | SETn1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 出厂时的默认界面语言,此处与用户配置的当前界面语言不是一个概念
Eo007 | Optional function module选配功能模块 | P4 | SETn1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 可选配置模块的列表，多选项
Eo008 | Current Language 当前语言(界面) | P4 | SETn1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 出厂配置中生成可选界面语言列表。用户设置中可选择。
Eo009 | IP allocation mode IP分配方式 | P4 | SETn1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
Eo010 | IP 有线网络-IP | P4 | SETn1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 以下几项为静态网络时的配置，DHCP时不可配置，disabled
Eo011 | NetMask 有线子网掩码 | P4 | SETn1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
Eo012 | Gateway 有线网关 | P4 | SETn1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
Eo013 | DNS1 有线DNS1 | P4 | SETn1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
Eo014 | DNS2 有线DNS2 | P4 | SETn1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
Eo015 | SSID List 无线SSID列表 | P4 | SETn1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 通过scan获得，保存到配置文件。可选某项connect，下次启动时默认连接改项。
Eo016 | Wireless network - encryption method 无线加密方式 | P4 | SETn1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | WPA/WPA2 Personal
Eo017 | Wireless network - key 无线key | P4 | SETn1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
Eo018 | Length Unit 长度单位 | P4 | SETn1 | cm |  |  |  |  | 公制、英制
Eo019 | Pressure Unit 压力单位 | P4 | SETn1 | mmHg |  |  |  |  | 公制、英制
Eo020 | Master control board software version 主控板软件版本 | P4 | SETn1
Eo021 | Man - machine software version 人机板软件版本 | P4 | SETn1
Fa001 | System date 系统日期 |  |  | mon-date-year
Fa002 | System time 系统时间 |  |  | hour:minute 下午
Fa003 | System time zone 系统时区 |  |  | 中国
Fa004 | The power of time 电源时间 | P4 |  |  | 2000.0.0 0:0:0
Fa005 | Adjust the time 调整时间 | P4
Fa006 | Replication time 复制时间 | P4
Fb001 | Therapeutic modalities 治疗模式
Fo001 | Boot up 启动自动开机 | P4
Fo002 | Choose Chinese 选择中文 | P4 |  |  | 中文
Fo003 | Choose English 选择英文 | P4
Fo004 | The first standby mode 第一待机模式 | P0 | SETn1 |  | ? | ? | ? | ?
Fo005 | Second standby mode 第二待机模式 | P0 | SETn1 |  | ? | ? | ? | ?
Fo006 | Debug mode 调试模式 | P0 | SETn1 | ?

## Note必读
原则 | 先定义好数据，再使用，(编写需求，设计方案，编写软件，通信协议，需要用到数据是从这里出)
Code 代码编码原则
| character 1 第1位 |  | character 2 第2位 |  | character 3 第3位 |  | character4 第4位
| about Treatment 治疗相关 | A | time 时间， | a | all,000-999 |  | setting 设置 | No
| Treatment alarm 治疗报警相关 | B | UF,ISO 超滤，单超 | b |  |  | only display 只显示 | r
| other alarm替他报警 提示 | C | blood pump &substitution 血泵,置换液 | c
| disinfection 消毒 | D | dialysate透析液相关 | d
| Engineering 参数设定 | E | presssure压力 | e
| calibration 工程医校准,调试 | F | priming预冲 | f
| others 其他 | O | heparine肝素 | g
|  |  | BPM 血压监测 | h
|  |  | KTV | i
|  |  | bvm 血容量， | j
|  |  | btm 血液温度监测， | k
|  |  | hydraulic 水路相关， | l
|  |  | others 其他 | o
Password level 密码级别
only for setting , if no password,can not edit ,but can see.没有对应密码级别时只能看不能编辑，
| non 无 | P0
| nurse 护士级别 | P1
| Technical 技术人员级别， | P2
| Company 工厂级别 | P3 | 工厂技术人员
| Production 制造级别， | P4 | 出厂配置
Source 来源
| character 1 第1位 |  | character 2 第2位 |  | Note
| setting 人工设置 | SET | n1,n3,n5,n7,n9,n10,n15 |  | n1 | interaction software
| sensor ,detector 传感器 | DET |  |  | n3 | hydraulic software
| calculation 计算 | CAL |  |  | n5 | monitor software
| setting &calculation 设置&计算 | SAL |  |  | n7 | power software
[5 empty] | n9 | blood pump software
[5 empty] | n10 | substitution pump software
[5 empty] | n15 | heprin pump software